冷水水表产品质量监督抽查实施细则（2025年）

1.抽样方法

在使用方待安装的待销产品中随机抽取2025年1月1日后生产的产品。如果样品同时有生产日期（度盘或铭牌标识内容）和出厂检验日期（检验合格证内容），且两个日期不一致时，以生产日期为准，在抽样单备注栏中注明检验日期。样品的封印必须牢固可靠。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品6台，其中3台作为检验样品，3台作为备用样品。备用样品存放在受检单位。

随机数一般可使用骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表 1 检验项目、判定依据、检验方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 标志与铭牌 | GB/T 778.1-20186.6.2 | GB/T 778.2-2018 6.4.2 |
| 2 | 指示装置 | GB/T 778.1-20186.7 | GB/T 778.2-2018 6.4.3 |
| 3 | 防护装置 | GB/T 778.1-20186.8 | GB/T 778.2-2018 6.4.4 |
| 4 | 静压试验 | GB/T 778.1-2018 4.2.10 | GB/T 778.2-2018 7.3 |
| 5 | 示值误差 | GB/T 778.1-20184.2 | GB/T 778.2-2018 7.4 |
| 6 | 水温试验 | GB/T 778.1-20184.2.8 | GB/T 778.2-2018 7.5 |
| 7 | 水压试验 | GB/T 778.1-20184.2.8 | GB/T 778.2-2018 7.7 |
| 8 | 压力损失 | GB/T 778.1-2018 6.5 | GB/T 778.2-2018 7.9 |
| 备注：远传水表检验项目同机械式冷水水表项目 | | | |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 778.1-2018  饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求

GB/T 778.2-2018  饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。